|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Видеоувеличитель | Представляет портативное устройство, предназначенное для чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением. Устройство должно отвечать следующим характеристикам:Экран устройства: диагональ – не менее 5 дюймов и не более 7Размеры экрана по диагонали должны менее 17,78 см, при этом должны соответствовать предложенным дюймам. Цветной широкоформатный LCD HD дисплей - наличие.На экране должны отсутствовать дефектные пиксели. Устройство должно быть снабжено режимом проверки на такие дефектные пиксели. Разрешение экрана - не менее 800х480 пикселей.Диапазон увеличения устройства – от 4 до 32 крат.Плавное изменение коэффициента увеличения – наличие.Количество шагов плавного увеличения устройства – не менее 14 раз.Функция автоматического распознавания шага для увеличения, в зависимости от типа поверхности и изображения - наличиеКамера высокой четкости HD –наличие.Специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью работы с глянцевыми поверхностями – наличие.Месторасположение камеры должны быть снабжено яркими светодиодами – наличие.Количество светодиодов не менее 8 штук по каждой стороне менее 6 шт.Функции видеоувеличителя:Функция «автофокус» - наличие. Функция автофокус представляет автоматическую фокусировку изображения или текста при отдалении устройства не менее чем на 100 сантиметров от поверхности, которую необходимо увеличить. Функция «стоп-кадр» - наличие.Функция стоп-кадр представляет собой захват определенного изображения или текста для его детального рассмотрения и возможного переноса устройства с увеличиваемого объекта.Наличие высококонтрастных цветовых режимов - более 14 режимов.Возможность включения/отключения подсветки – наличие.Настройка параметров питания видеоувеличителя – наличие.Возможность сброса пользовательских настроек – наличие.Автоматический переход в режим ожидания- наличие.Возможность просмотра уровня заряда батареи – наличие.Возможность ограничения поля зрения для возможности чтения только одной строки текста по горизонтали или вертикали – наличие.Возможность воспроизведения звуковых файлов – наличие. Автоматическое сохранение настроек при выключении устройства – наличие. Звуковое сообщение при включении устройства не менее 5 секунд – наличие. При активации режимов устройства звуковое сообщение о включение режима – наличие. На передней панели устройства должны быть размещены: контрастные кнопки управления режимами уменьшения и увеличения изображения или текста, кнопка захвата строки, кнопка смены контрастных режимов, кнопка отключение встроенной подсветки, кнопка захвата изображения или текста. Размеры кнопок расположенных на лицевой части должны быть по длине не менее 27 мм и ширине не более 11 мм. Цвет кнопок синий и желтый. На кнопках расположены тактильные метки с изображением за что они отвечают.Устройство должны быть оборудовано входом HDMI для возможности подключения к монитору или телевизору с последующим выводом изображения на него. В устройстве должно быть предусмотрен вход для подключения к внешнему монитору с помощью RCA.Специальная скользящая поверхность дополнительной подставки для комфортного перемещения устройства по рабочей поверхности – наличие.Специальная ручка видеоувеличителя для более комфортного использования – наличие. Размеры ручки должны быть по длине н более 149 мм и по ширине 47 мм, а глубине 12 мм.Возможность непрерывной работы устройства без подзарядки - не менее 4 часов.Вес устройства без подставки - не более 245 гВстроенный литий-ионный аккумулятор – наличие. Размеры устройства без подставки - не менее 130х82,5х27,5 мм и не более 150х85х30 мм. Комплект поставки:Компактный видеоувеличитель – 1 шт.Чехол для устройства – 1 шт. Подставка для чтения с рабочей поверхности – 1 шт.Ремешок для переноски на запястье руки – 1 шт.Салфетка для очистки экрана – 1 шт.Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт.HDMI кабель длиной не менее 50 см. – 1 шт.Кабель для подключения к TV – 1 шт.Зарядное устройство 100-240В – 1 шт.Сопроводительные документы (сертификат соответствия)- 1 шт. Гарантийный срок 12 месяцев. Сервисный центр на территории РФ - Наличие |