|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …. | Видеоувеличитель | Представляет портативное устройство, предназначенное для чтения и просмотра изображений людьми с ослабленным зрением. Устройство должно отвечать следующим характеристикам:Экран устройства: диагональ – не менее 3,5 дюйма и не более 5Размеры экрана по диагонали должны менее 12,7 см, при этом должны соответствовать предложенным дюймам. Цветной широкоформатный LCD дисплей - наличие.На экране должны отсутствовать дефектные пиксели.. Диапазон увеличения устройства – от 2 до 32 крат.Количество шагов плавного увеличения устройства – не менее 8 раз.Камера высокой четкости –наличие.Специальная подсветка рабочей области с функцией подавления бликов и отсветов, с возможностью работы с глянцевыми поверхностями – наличие.Месторасположение камеры должны быть снабжено яркими светодиодами – наличие.Количество светодиодов не менее 2 штук.Функция «стоп-кадр» - наличие.Функция стоп-кадр представляет собой захват определенного изображения или текста для его детального рассмотрения и возможного переноса устройства с увеличиваемого объекта.Наличие высококонтрастных цветовых режимов - более 2 режимов.Возможность просмотра уровня заряда батареи – наличие.На передней панели устройства должны быть размещены: контрастные кнопки управления режимами уменьшения и увеличения изображения или текста, кнопка смены контрастных режимов, кнопка захвата изображения или текста. Размеры кнопок расположенных на лицевой части должны быть по длине не менее 10 мм и ширине не более 5 мм. Цвет кнопок синий или желтый. На кнопках расположены метки с изображением за что они отвечают.Специальная скользящая поверхность дополнительной подставки для комфортного перемещения устройства по рабочей поверхности – наличие.Возможность непрерывной работы устройства без подзарядки - не менее 3 часов.Вес устройства без подставки - не более 135 гВстроенный литий-ионный аккумулятор – наличие. Размеры устройства без подставки - не менее 100х65х14 мм и не более 110х73х15 мм. Комплект поставки:Компактный видеоувеличитель – 1 шт.Чехол для устройства – 1 шт. Подставка для чтения с рабочей поверхности – 1 шт.Ремешок для переноски на запястье руки – 1 шт.Салфетка для очистки экрана – 1 шт.Руководство по эксплуатации на русском языке - 1 шт.Зарядное устройство 100-240В – 1 шт.Сопроводительные документы (сертификат соответствия)- 1 шт. Гарантийный срок 12 месяцев. Сервисный центр на территории РФ - Наличие |