	Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов с электроприводом штурвала и системой помощи при повороте
Мобильный лестничный подъемник предназначен для межэтажного перемещения инвалида-колясочника с помощью сопровождающего.

Подъемник оснащен съемной опорой для кресел-колясок с механическим приводом.

Подъемник оснащен электроуправляемой выдвижной системой помощи для преодоления горизонтальных участков, благодаря которой возможно перекатывать и разворачивать подъёмник без усилий.

Данная система представляет выдвижные колеса, которые расположены на передней части основного блока. 

Управление системой расположено на панели управления на штурвале. 

В момент опускания колес, подъемник опирается одновременно на задние и передние колеса, что позволяет его с легкостью перекатывать по прямым отрезкам вместе с перевозимым человеком.

Штурвал подсоединяется к основному блоку с помощью элеткроусилителя (актуатора), что позволяет осуществлять фиксацию коляски без усилий, с помощью электропривода. 

Данная система позволяет надежно фиксировать штурвал в любом положении, что позволяет выставить уровень кресла-коляски в любое комфортное положение. При этом для транспортировки человека по прямым отрезкам возможно установить любое комфортное положение.

Все движущие части закрыты пластиковым кожухом, который исключает возможность попадания посторонних предметов. А также предотвращает возможность защемления перевозимого человека.

	Основные характеристики
	

	Грузоподъёмность 
	160 кг

	Мощность мотора 
	300 ВТ

	Привод гусеничный самотормозящий
	Наличие

	Тормоза самотормозящие
	Наличие

	Система натяжения шкифов 
	Наличие

	Электропитание зарядного устройства 220 В
	Наличие

	Батарея – 12 В, 12 Ач
	Наличие

	Время полной зарядки полностью разряженной батареи 
	8 часов

	Запас хода вверх с максимальным грузом 
	800 ступеней (40 этажей)

	Запас хода в резервном режиме 
	50 ступеней

	Звуковое сопровождения резервного режима 
	Наличие

	Скорость движения вверх 
	5 м/мин

	Скорость движения вниз 
	8 м/мин

	Максимальный уклон лестницы 35º
	Наличие

	Минимальная высота преодолеваемых ступеней 
	100 мм

	Максимальная высота преодолеваемых ступеней 
	200 мм

	Минимальная ширина лестницы 
	850

	Размер площадки для разворота (под 90 градусов)
	965х965 мм

	Размер площадки для разворота (под 180 градусов) 
	965х1700 мм

	Общий вес 
	52 кг

	Подголовник 
	Наличие

	Материал подголовника  
	ткань

	Возможность бесступенчатой фиксации по высоте 
	Наличие

	Крепление подголовника к стойке на липучке 
	Наличие

	Габаритные размеры в сборе 
	1500х645х980 

	Температура хранения и эксплуатации - 5ºC/+45ºC
	Наличие

	Основание рулевой колонки - съемное.
	Наличие

	Прокладка проводов – скрытая (не выходящая наружу).
	Наличие

	Автоматически включающийся тормоз 
	Наличие

	Невстроенное зарядное устройство 
	Наличие

	На блоке зарядного устройства имеется светодиод, информирующий о процессе заряда
	Наличие

	Вывод разъема для подключения сетевого кабеля на боковой стороне основного блока 
	Наличие

	Индикатор включения зарядки на штурвале  
	Наличие

	Тип индикатора – светодиод
	Наличие

	Количество ступеней отображения уровня заряда  
	3

	Педаль фиксации штурвала на задней стороне красного цвета 
	Наличие

	Ширина педали  
	85 мм

	Дополнительный фиксатор штурвала красного цвета 
	Наличие

	Расположение фиксатора с левой стороны на основании штурвала 
	Наличие

	Длина фиксатора  
	150 мм

	Ширина фиксатора 
	45 мм

	Блокировка движения гусеничного привода при не закрытом ограничителе 
	Наличие

	Форма основной части штурвала – овал
	Наличие

	Имобилайзер 
	Наличие

	Расположения имобилайзера на панели управления в верхней части штурвала 
	Наличие


	Расположение на штурвале штанги для крепления спинки кресла-коляски 
	Наличие

	Возможность бесступенчатой регулировки штанги по высоте
	Наличие

	Фиксация с помощью барашка 
	Наличие

	Должна быть возможность регулировки штанги по ширине
	Наличие

	Вращение штанги вокруг оси на 360 градусов 
	Наличие

	Форма основной части штанги – круг
	Наличие

	Кнопка аварийной остановки
	Наличие

	Размещение аварийной кнопки на оголовке штурвала 
	Наличие

	В готовом к работе режиме кнопка должна светиться 
	Наличие

	Кнопка движения вперед/назад 
	Наличие

	Расположение кнопки в непосредственной близости к ручке управления 
	Наличие

	Кнопка трехпозиционная и должна фиксироваться только в нейтральном положении – соответствие
	Наличие

	Кнопка вкл/выкл подъемника
	Наличие

	Расположение кнопки вкл/выкл на основание рулевой стойки
	Наличие

	Кнопка двухпозиционная, фиксирующаяся 
	Наличие

	При включении устройство выдают звуковое подтверждение 
	Наличие

	Электроуправляемая двухколесная система
	Наличие

	Кнопка для управления должна быть размещена на штурвале
	Наличие

	Электроуправляемая система представляет собой два колеса, расположенные в передней части подъемника 
	Наличие

	При нажатии на кнопку колеса опускаются и поднимают гусеничное основание, что позволяет перемещать подъемник на горизонтальных участках без усилий 
	Наличие

	Расстояние между гусеничным основанием и поверхностью пола в поднятом положении 
	10 мм

	Диаметр электроуправляемых колес 
	70 мм

	Расстояние между колесами 
	5 мм

	Ширина электроуправляемых колес 
	15 мм

	Электропривод штурвала 
	Наличие

	Возможность подсоединения и отсоединения штурвала с помощью электропривода 
	Наличие

	Кнопка управления на штурвале 
	Наличие

	Безопасность
	

	Опоры для установки коляски - 4 опорные трубы, предотвращающие опрокидывание и зависания человека в коляске 
	Наличие

	Возможность отсоединения опоры от штурвала 
	Наличие

	Возможность установки на штурвал платформы или платформы с пандусами (опция) 
	Наличие

	Количество отверстий фиксации опоры/платформы 
	2 шт

	Крепление коляски - винтовые захваты, обеспечивающие жесткое крепление коляски с подъёмником
	Наличие

	Защитный кожух - пластиковый кожух, закрывающий всю верхнюю часть гусеничной ленты и агрегат
	Наличие

	Расположение плавких предохранителей снаружи, закрытое, для удобной замены.
	Наличие

	Колеса холостого хода для движения по прямолинейному участку 
	Наличие

	Колеса холостого хода 
	4 штуки

	На панели управления устройством расположены:
	

	Кнопка хода (вперед/назад)
	Наличие

	Кнопка аварийной остановки устройства
	Наличие

	На основании рулевой колонки расположены:
	

	Световой сигнализатор уровня заряда батареи
	Наличие

	Звуковой сигнализатор уровня заряда батареи
	Наличие

	Устройство контроля доступа (ключ)
	Наличие

	Кнопка включения/выключения подъемника
	Наличие

	Разъем для предохранителя 
	Наличие

	Комплект поставки:
	

	Подъемное устройство (основание, стойка рулевого управления, подголовник, невстроенное зарядное устройство)
	Наличие

	Съемная опора
	Наличие

	Руководство по эксплуатации, сертификат
	Наличие

	Ключ разблокировки магнитного тормоза
	Наличие

	Запасной предохранитель
	Наличие


